附件二：

晨检仪设备购置需求

▲1.该设备需为由电离室组成的矩阵探测器，设备满足医用放射治疗质控检定规范要求。

▲2.电离室为空气电离室，电离室规格符合国家放疗剂量相关计量检定标准。

3.设备有效测量射野尺寸需满足10*10cm2或20*20cm2，，满足临床常规全射野晨检需求。

▲4.设备中心轴探测通道≥25-130通道，具备半影区域精细化采样测量能力。

5.探测单元灵敏体积≤0.15CC且符合JJG放疗剂量检定规程。

▲6.标配测量功能：点剂量检测、光野射野一致性、射野平坦度、射野对称性四项检测功能。

7.设备具备温度、气压自动修正功能，支持本底校正。

8.能量适用范围：4MV～≥25MV。

9.设备正常工作环境温度：10℃～40℃。

10.标配建成层组件，建成层可设备一体化内置或独立外置配套。

11.等中心激光定位刻度误差≤±0.5mm。

12.设备供电方式：可锂电无线供电或外接电源供电。

13.数据传输支持无线传输，也可兼容有线传输。

14.设备主机可直观读取测量数据，日常晨检结果无需强制外接设备即可查看。

15.设备可自动存储每日检测原始数据。

16.系统可自动计算输出剂量偏差数据。

17具有数据分析软件，可进行数据趋势分析。

18.数据分析结果支持数据存储、报表导出与打印。