附件：
壁挂式空气消毒机购置需求
	序号
	技术功能指标
	备注

	1
	适用范围：
适用于普通手术室、产房、血液病区、烧伤病区、保护性隔离病区、重症监护病区的空气消毒；消毒供应中心检查包装灭菌区和无菌物品存放区、重症透析中心的空气消毒；检查室、治疗室、感染性疾病诊室等场所的空气消毒。
	

	▲2
	消毒方式：
[bookmark: _GoBack]采用等离子体杀菌，核心部件等离子体发生器、IFD模块、高压电源使用寿命可达60000小时以上；等离子发生器的阻燃等级为：V-0级；等离子体消毒模块，双电压输出，高压电场≥11926V，低压电场≥7641V。
	提供第三方检测报告

	▲3
	净化要求：
采用壁挂式安装方式，循环风量：≥876m3/h，整机噪声≤53.4dB；可适用 100m³体积及以下的场所；距离出风口10cm负离子浓度8.4×106；消毒后的房间洁净度符合GB 50073-2013《洁净厂房设计规范》8级（十万级）的要求。
	提供第三方检测报告

	▲4
	消毒效果：
对白色葡萄球菌（8032）的杀灭率≥99.93%
对空气中自然菌的消亡率≥90.00%
空气中的臭氧量≤0.015mg/m3
对冠状病毒、枯草杆菌黑色变种芽孢、肺炎克雷伯氏菌，黑曲霉菌，龟分枝杆菌脓肿亚种、大肠杆菌，白色念球菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌、甲型流感病毒、李斯特氏菌、人冠状病毒、肠道病毒、大肠杆菌噬菌体病毒、鼠伤寒沙门氏菌、宋内志贺氏菌、乙型溶血性链球菌、粘质沙雷氏菌平均杀灭率≥99.9%；对PM2.5的去除率达到99.80%；对甲醛、氨、苯、TVOC、二甲苯去除率≥90%。
	提供第三方检测报告

	5
	设备支持程控数量（定时消毒）≥9组，有手动常开、手动定时、程控定时三种消毒模式；可横装竖装两种安装方式：远程红外遥控，可实时显示北京时间，定时时间、定时时间段、故障报警。
	

	6
	等离子体发生器所产生的等离子体为一种密度较强的电晕放电等离子体，等离子体密度分布≥5.11×1017-8.33×1018 m-3；
	提供第三方检测报告

	7
	产品通过 ISO9001 、ISO14001、ISO45001三认证，中国驰名商标，具有质量保证；（提供以上管理体系认证证书）企业具有ISO13485质量体系认证及CE认证证书。
	

	8
	选用具有国家3C认证的高品质电源线、电气元器件，并且采用内置合理化电气工艺布局，线身耐弯曲抗摇摆；
	提供第三方检测报告

	9
	整机使用年限≥10年；产品需在全国消毒产品网上备案信息服务平台备案，并提供备案截图。
	

	10
	采用自主知识产权的嵌入式软件，同时具有权威第三方实验室出具的嵌入式软件产品检测报告。
	提供第三方检测报告

	11
	空气净化除异味要求：设备应具备异味分子去除功能，可针对隔离病房通风受限、清洁剂残留及病房环境产生的异味进行净化处理；设备配置异味吸附材料组件，不得仅依靠紫外线、等离子等杀菌模块实现除异味功能。仅具备空气消毒杀菌功能、无有效除异味模块的产品不满足本项要求。
	



