细胞离心机购置需求

细胞离心机购置参数
1.设备用于样本分析前对体液或血液标本涂片处理。满足脑脊液、胸腹水、等所有体液细胞及细菌涂片要求。
[bookmark: _GoBack]▲2.设有脑脊液、胸腹液、关节液、引流液、尿液、肺泡灌洗液、细菌7个常见标本运行参数程序，预留三个用户自定义程序，能根据用户需求增加或减少，所有参数可编程操作，可根据需求设置且自动存储。
▲3.样本收集使用一次性收集器，对应不同标本，有不同孔径的收集器型号。保障生物安全，保障实验标本不被污染，保障实验结果准确可靠。
▲4.设备细胞收集率大于等于95%,在细胞数极少的情况下，能充分收集样本中所有细胞；细胞完整性大于等于99%，样本离心和残留水分吸收同步进行，有效保持细胞原有形态。
5.高通量样本处理工位，4工位、6工位、12工位可供用户选择。
6.微电脑控制，大于等于7寸数字屏显示，触摸式操控，人性化界面，视觉更直观、操作更简单。
7.细胞离心涂片机：涂片模块由控制系统、样本收集系统、涂片系统等组成。
8.实时 rpm/RCF 数值换算与设定，方便快捷。
9.转速控制精度：≦±30rpm/min。
10.最高转速≦2000r/min，最大相对离心力≦447g。
11.最低转速≧200r/min，最小相对离心力≧15g。
▲12.定时范围1s-99min；标本安全警报：结束后蜂鸣音乐提示，自动开盖，提醒客户及时取出样本，防止风干。
13.转速快速升降，4-8秒到设定转速及停机。
14.设备运行时，无噪音污染：≤55dB。
15.配备磁力门锁，设有门盖自锁、超速等多种保护功能。
16.自带安全防护功能，设备运行中，舱门不能打开；自带故障报警功能，操作更安全、更可靠。
17.支持USB口升级程序，维护方便。
▲18.针对微生物实验的生物污染标本，采用紫外消杀的技术，防止气溶胶对医务人员的身体产生伤害。

