高值耗材智能柜技术参数

- 外观尺寸：1250*700*1950mm，

- 有效容积：1000L

- ●主副柜一体，每个柜体自带控制系统，每个单体柜体均可成为独立主柜进行耗材操作及信息记录和追溯。

- ●材质：柜体整体采用1.2mm高强度碳钢喷塑工艺，PS内胆，亚克力格架，高强度镀锌滑轨，产品材质具备防火、耐潮、抗腐蚀和易清洁特性，符合医疗机构卫生安全管理要求（提供关键原料的RoHS报告）

- 存放种类/数量：满足30种、300件以上耗材有效存放

- 球囊搁架：可配置专属球囊搁架，规整球囊类耗材摆放

- 内部结构：可配置抽拉搁架、抽屉、医药筐、挂架，固定位置可以调节

- 标识牌：可黏贴放置耗材种类标识牌，规范存放位置

- 技术性能：采用安全UHF　RFID技术，波段频率902MHZ～928MHZ，单柜天线不少于6根

- ★单体柜盘点时间：≤5s（300件）（提供第三方检测报告）

- 识别准确率：99.99%（提供第三方检测报告）

- 显示屏：15.6寸电容触控屏

- 身份识别：指静脉识别、NFC刷卡、账号密码

- 通讯方式：可通WiFi、网线与医院信息系统对接同时支持无线互联网连接，可以连接云端系统升级

- ★锁：电插锁2把，配置机械锁，具备应急开门功能

- 柜体屏蔽：100%无泄漏

- 脚轮：万向轮4个，方便柜体移动，脚轮可固定，方便柜体固定使用

- ●设备具有安全规范标准并且不对手术室环境造成电磁骚扰（提供第三方检测报告）

- 自动亮灯：存储内部内嵌LED灯带，开门自动亮灯，方便辨认柜内耗材

- 设备维修：柜体顶部配备维修口，不需挪动柜体即可进行维修维护，方便快捷

- 需免费与我院现用的SPD管理信息系统对接