宫腔镜(冷刀系统)技术参数

| 序号 | 总体要求 | 是否重要参数 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 用于临床检查子宫腔内疾病和治疗。包括通过现有宫腔镜难以完成的手术检查和治疗。如子宫纵膈、子宫肌瘤（0/1/2）、宫内膜息肉、宫腔粘连、子宫切口妊娠、宫内节育器残留或崁顿或异物、不全流产或坯胎残留取出等，且治疗效果优于现有宫腔镜，无热损伤的风险，更加安全，对子宫内膜的保护更好。 |  |
| 1.2 | 膨宫介质：可采用生理盐水双极、等离子操作；也可采用葡萄糖或甘露醇单极操作。 |  |
| 1.3 | 操作系统：可实时B超监视，无电磁干扰，保证手术安全；可宫腹腔镜联合手术；配合输卵管软镜可行双镜联合手术。 |  |
| 2 | 技术参数要求 |  |
| 2.1 | 宫腔镜 |  |
| ▲2.1.1 | 蓝宝石镜面，柱状晶体排列技术，新型光学系统设计，高清分辨率。轻质不锈钢材质Y型镜体，符合人体工程学设计。 | 是 |
| 2.1.2 | 工作长度：≥208mm。 |  |
| 2.1.3 | 视向角12°，视场角≥60° |  |
| 2.1.4 | 高透光度光纤，标准转换光缆接口。 |  |
| ▲2.1.5 | 最大插入部外径≤8.0mm，插入部整体平滑设计，具备不带外鞘操作模式。 | 是 |
| ▲2.1.6 | 器械通道孔径≥3.0mm，具有自动磁片式阀体开关功能，独立直形环闭式器械通道，双重防漏密闭，器械通道适用外径≤4mm硬性器械的操作。 | 是 |
| 2.1.7 | 注液通道孔径≥1.0mm。 |  |
| ▲2.1.8 | 循环灌流功能：主镜体在不带外鞘的工作场景下具有独立循环灌流功能，配合外鞘根据不同手术场景可行多种循环灌流操作。 | 是 |
| 2.1.9 | 外鞘：工作长度≥185mm，最小器械孔道内径≤8.0mm，头端具有7排≥侧孔，膨宫时能形成顺畅的循环灌流，可360°旋转出水阀体，快速按式锁扣。 |  |
| 2.1.10 | 配合外鞘使用的专用闭孔器：工作长度≥220mm，最大插入部宽度≤8.2mm，头端流线型防损伤设计。 |  |
| 2.1.11 | 宫腔镜灭菌方法：采用低温等离子灭菌。 |  |
| 2.2 | 配套宫腔镜使用的高频内窥镜手术器械，符合注册证适用范围要求。 |  |
| 2.2.1 | 可配合宫腔镜器械通道使用的器械：包括剪刀、活检钳、异物钳，电钩、电棒、及电铲，能满足各类术式的宫腔镜手术操作。 |  |
| ▲2.2.2 | 工作外径≥4.0mm，符合手术操作需要的柔韧性强度。 | 是 |
| 2.2.3 | 360°可旋转手柄，最小化三拆卸（手柄、钳杆、钳芯）符合内窥镜清洗消毒灭菌要求。 |  |
| 2.2.4 | 工作长度≥360mm。 |  |
| 2.2.5 | 器械灭菌方法：可采用低温等离子或高温高压灭菌。 |  |
| 2.3 | 配备专用消毒盒，方便医院选择不同消毒方式分别灭菌和存放，保护镜子及器械附件使用功能正常。 |  |

宫腔镜（冷刀系统）标准配置清单

| 一 | 宫腔镜 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1.1 | 宫腔镜 | SWD-GQJ-I | 1 | 支 |  |
| 1.2 | 鞘套 | SWD-GQJ-I | 1 | 支 |  |
| 1.3 | 闭孔器 | SWD-GQJ-I | 1 | 支 |  |
| 二 | 宫腔镜手术器械 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 2.1 | 剪刀（钩剪） | SWD-GQJ | 1 | 把 |  |
| 2.2 | 剪刀（弯剪） | SWD-GQJ | 1 | 把 |  |
| 2.3 | 剪刀（单片动直剪） | SWD-GQJ | 1 | 把 |  |
| 2.4 | 剪刀（双片动直剪） | SWD-GQJ | 1 | 把 |  |
| 2.5 | 异物钳（分离型） | SWD-GQJ | 1 | 把 |  |
| 2.6 | 异物钳（重型） | SWD-GQJ | 1 | 把 |  |
| 2.7 | 活检钳 | SWD-GQJ | 1 | 把 |  |
| 2.8 | 异物钳（抓取型） | SWD-GQJ | 1 | 把 |  |
| 三 | 高频内窥镜手术器械 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 3.1 | 电钩 | SWD-B型 | 1 | 把 |  |
| 3.2 | 电钩 | SWD-B型 | 1 | 把 |  |
| 3.3 | 电钩 | SWD-B型 | 1 | 把 |  |
| 3.4 | 电棒 | SWD-B型 | 1 | 把 |  |
| 3.5 | 电棒 | SWD-B型 | 1 | 把 |  |
| 3.6 | 电铲 | SWD-B型 | 1 | 把 |  |
| 3.7 | 高频电缆线 | SWD-B型 | 1 | 支 |  |
| 3.8 | 高频电缆线 | SWD-B型 | 1 | 支 |  |
| 四 | 标准配件 |  |  |  |  |
| 4.1 | 专用器械消毒盒（大号） |  | 1 | 个 |  |
| 4.2 | 专用内窥镜消毒盒 |  | 1 | 个 |  |
| 4.3 | 密封帽 |  | 10 | 个 |  |